Прибор для исследования физико-механических свойств поверхностных слоев материалов.

Многофункциональный прибор, «Микрон-гамма» (рис. 1.), предназначен для исследования физико-механических свойств поверхностных слоев материалов методами непрерывного вдавливания  индентора, сканирования, металлографии и топографии.

# Основные технические характеристики

# Максимальная нагрузка, гр……………………..…..500

Дискретность нагружения:

при диапазоне «150» гр. …………….……0,001

при диапазоне «500» гр……………….……0,01

Диапазон измеряемых перемещений, мкм. ...0,01 – 200

Скорость нагружения индентора, гр/с. ….….0,01 – 100

Количество регистрируемых значений:

в режиме микровдавливания ……………..2000

в режиме сканирования…..….нет ограничений

Диапазон перемещений стола, мм………...……..25х25

Погрешность позиционирования стола, мкм……….10

Максимальное увеличение микроскопа………..…х400

Возможность нанесения прицельного укола.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕТОДОВ.

# 1.1. Метод непрерывного вдавливания индентора.

Этот метод основан на автоматической регистрации в процессе испытаний нагрузки (P) на индентор и глубины (h) его внедрения в поверхность испытуемого материала в виде диаграммы нагружения P=f(h) (см. рис. 2.). Расшифровка такой диаграммы позволяет получать не только более обширную, но также и принципиально новую, по сравнению со стандартным методом испытаний на микротвердость, информацию. Метод позволяет фиксировать ценную информацию о самом процессе вдавливания индентора, учитывая процессы, происходящие вследствие релаксации напряжений, формоизменения материала под индентором в процессе вдавливания, при выдержке под нагрузкой, при нагружении и т.п.

Метод непрерывного вдавливания позволяет:

- проводить испытания на микротвердость в диапазоне малых и сверхмалых нагрузок;

- изучать особенности микродеформации материалов по кинетике внедрения индентора;

- регистрировать микроползучесть материалов;

- измерять градиент свойств по глубине внедрения;

- испытывать материалы с плохой отражающей способностью (в частности полимерные материалы), а также материалы, у которых отпечаток сильно изменяет размеры после снятия нагрузки;

- измерять хрупкость материалов по диаграмме внедрения;

- измерять упругость материалов.

По сути, диаграмма представляет собой работу, затраченную индентором на преодоление сопротивления материала (площадь под ветвью нагужения S1) и работу затраченную материалом на восстановление своих свойств (площадь под ветвью разгрузки S2) (рис. 1).

Некоторые зависимости (графики) получаемые из диаграммы внедрения (рис. 3.).

Рис. 3. Типичные зависимости получаемые методом непрерывного внедрения: «Наклеп» - глубина внедрения при циклически повторных нагружениях; «Твердость» - зависимость твердости от нагрузки; «График выдержки» - глубина внедрения от времени выдержки под нагрузкой; «Диаграммы нагружения» - зависимость глубины внедрения от нагрузки.

В качестве примера на рис. 7 приведены две профилограммы лунок, полученные после индентирования тем же индентором методом сканирования.

1.2. Метод сканирования индентором (склерометрия).

Метод сканирования базируется на непрерывной регистрации сопротивления движению индентора по поверхности с заданной нагрузкой. Определение статистических  связей  между  сопротивлениями  локальных микрообъемов материала контактному деформированию методами теории случайных процессов позволяет произвести комплексную оценку состояния поверхностного слоя на трассе сканирования и, в частности, дает возможность:

- оценивать среднюю прочность поверхностного слоя на трассе  сканирования;

- оценивать разброс и неоднородность прочностных свойств;

- моделировать  элементарные акты процессов трения и износа (микрорезания, микроскольжения, хрупкого разрушения, адгезии покрытий и т.п.).

На рис. 4.  Представлена модель, поясняющая сущность метода сканирования. Если исследуемая поверхность вдоль трассы сканирования  индентора состоит из твердых (и мелких L2) и мягких (и крупных L1) фрагментов, обработав трибограмму (зависимость глубины внедрения от времени t) как случайный процесс и построив график спектральной плотности, можно получить прочностной портрет поверхности. По спектральной плотности можно судить о размерах, количестве и о прочности фрагментов на трассе сканирования.

# Рис. 5. а) - тангенциальная сила, микрофотография царапины и акустический сигнал (с дополнительным датчиком); б) - тангенциальная сила для различных материалов. При плавно нарастающей и убывающей нагрузке на индентор.

1.3. Метод металлографии.

Метод металлографии основан на регистрации изображения посредством оптического микроскопа со встроенной цифровой видеокамерой и последующей статистической обработкой изображения. Метод позволяет проводить:

- количественный анализ изображения;

- анализ неметаллических включений;

- анализ пористости;

- анализ зеренной структуры;

- фазовый анализ;

- регистрацию в динамике процессов разрушения, трещинообразования;

- строить трехмерную яркостную модель поверхности.

Кроме того, позволяет проводить прицельный «укол» в необходимом месте поверхности, при этом наблюдая за изображением на экране монитора (рис. 6.).

# Метод топографии.

Метод топографии основан на сканировании поверхности индентором при минимальной нагрузке на индентор (0,01 - 0,1 гр.) с последующей обработкой профилограмм и в частности позволяет строить профиль поверхности.

# Рис. 7.  Профилограммы  лунок отпечатков и шероховатой поверхности (до и после устранения тренда).

# Text boxes

Рис.1. Внешний вид «Микрон-гамма».

Рис. 2. Диаграмма нагружения и сечение отпечатка.

Рис. 4.  Модель, поясняющая принцип действия метода сканирования.

Рис. 6. Отпечатки разных инденторов.